## Slide 1
Dark Spectrum

## Slide 2
1.6% Light Input

## Slide 3
2.7% Light Input

## Slide 4
5.3% Light Input

## Slide 5
7.8% Light Input

## Slide 6
Dark
Spectrum
Gate = 200ns
μ=0.23±7.3%
f = 1.15 MHz

## Slide 7
1.6%
Light Input
μ=0.61±4.5%

## Slide 8
2.7%
Light Input
μ=0.88±4.2%

## Slide 9
5.3%
Light Input
μ=1.51±3.9%

## Slide 10
7.8%
Light Input
μ=2.11±3.8%

## Slide 11
Light Input | NPE | Gain | Cross-Talk
0 | 0.23 | 52.2 | 0.09
0.016 | 0.61 | 57.9 | 0.12
0.027 | 0.88 | 58.8 | 0.12
0.053 | 1.51 | 59.6 | 0.13
0.078 | 2.11 | 60.1 | 0.13
Chart: NPE vs Input Light
| 0 | 1.6E-2 | 2.7E-2 | 5.2999999999999999E-2 | 7.8E-2
Y-Values | 0.23 | 0.61 | 0.88 | 1.51 | 2.11